## Slide 1: Messprinzipien für eine kontinuierliche Blutzuckermessung bei Diabetespatienten
Dr. Martin Weber
Probelehrveranstaltung an der THWS
CC BY SA 4.0 14.10.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.13923070

## Slide 2
Sjö, CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BGM_twopart.JPG

## Slide 3: Inhalt
Probengewinnung
Hardware
kontinuierliche
kontinuierlicher
Betrieb
Blutzuckerwert
Messmethoden
kontinuierliche

## Slide 4: Blutzucker (Glukose)
Glukose:
Energiequelle des Körpers
Kann als Glykogen gespeichert werden
Wird mit dem Blut im Körper zirkuliert
Insulin:
Hormon, das die Speicherung von Glukose in Zellen steuert.
Gegenspieler Glucagon (und andere), zur Freisetzung von Glukose aus Glykogen
Glukosekonzentration (Blut) mg/dL
0
70
200
Hyperglykämie
Hypoglykämie
120
30
500
Nierenschwelle 180
Nüchtern
Postprandial

## Slide 5: Diabetes Mellitus
Typ 1
Typ 2
Immunsystem zerstört die insulinproduzierenden Zellen
Insulinresistenz der Zellen
Überwachung des Blutzuckerspiegels
Behandlung Medikamente
Insulin

## Slide 6: Kontinuierliches Blutzuckermonitoring
CGM (Continuous Glucose Monitoring)
Diagramm adaptiert nach Continuous Glucose Profiles in Healthy Subjects under Everyday Life Conditions and after Different Meals; Guido Freckmann, Sven Hagenlocher, Annette Baumstark, Nina Jendrike, Ralph C. Gillen, Katja Rössner, and Cornelia Haug, Journal of Diabetes Science and Technology 2007 1:5, 695-703
6
9
12
15
18
21
0
3
6
80
100
120
Glukosekonzentration mg/dl
Tageszeit
Anmerkung:
Glukosemonitoring lässt sich auch in weiteren Bereich einsetzen
Biochemie
Zellkulturen
Lebensmittelindustrie (Gärprozesse)
Frühstück
Mittagessen
Abendessen

## Slide 7: Glukosekonzentration von Körperflüssigkeiten
Tang, L.; Chang, S.J.; Chen, C.-J.; Liu, J.-T. Non-Invasive Blood Glucose Monitoring Technology: A Review. Sensors 2020, 20, 6925. https://doi.org/10.3390/s20236925 CC BY 4.0
Blut
Gewebe-
flüssigkeit
Speichel
Schweiß
Tränen
0
100
200
300
400
500
600
700
800
mg/dl
Personen mit Diabetes

## Slide 8: Probengewinnung
Venöses Blut
Kapillarblut
Gewebeflüssigkeit
Nichtinvasiv

## Slide 9: Filament Sensor
BoP - Provided by the medOCT-group at the Centre of biomedical Technology and Physics, Medical University Vienna https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HautAufbau.png
CC BY 2.0 Austria

## Slide 10: Magnetohydrodynamische Probengewinnung
Illustration:
Sampling of fluid through skin with magnetohydrodynamics for noninvasive glucose monitoring
Tuuli A. Hakala , et al. Scientific Reports (2021) 11:7609, CC BY 4.0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-86931-7
B
F
J

## Slide 11: Messprinzipien
Elektrisch
Optisch
Massen-spektrometrie
Chemische Analyse
Labor
Monitoring

## Slide 12: Elektrische Messprinzipien
Direkt (nicht enzymatisch)
  Direkte elektrochemische Oxidation
  an Au/Pt Elektroden
Indirekt (enzymatisch)
  1. Generation
  2. Generation
  3. Generation

## Slide 13: Direkte elektrochemische Oxidation
pH >11, pH < 1
In nichtaufbereiteten Blutproben:
Unspezifisch, Nebenreaktionen
Elektrodenvergiftung (v.a. Chlor)
Glukose
C6H12O6
Pt
Glucono-lacton
 | C6H10O6
Spannung/Strom

## Slide 14: Direkte elektrochemische Oxidation an Platin
Diagramm nachgezeichnet nach Sejin Park, Hankil Boo, Taek Dong Chung, Electrochemical non-enzymatic glucose sensors, Analytica Chimica Acta, Volume 556, Issue 1, 2006, Pages 46-57, https://doi.org/10.1016/j.aca.2005.05.080.
Potential U / V bezogen auf RHE
Stromdichte j / mA cm-2
1.0
0.0
-1.0
1.5
0.5
1.0
0.0
1.5
0.5
PBS
PBS + 0.1 M Glukose
pH 7.5
RHE
Platin
Elektrode
H2
U
A
PBS
Glukose

## Slide 15: Enzymatisch (1. Generation)
Glukose
Glucono-lacton
GOx-FAD
GOx-FADH2
O2
H2O2
Spannung/
Strom
Enzym
Enzym Glukose-Oxidase (GOx)
Aktives Zentrum Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD)

## Slide 16: Enzymatisch (1. Generation)
Glukose
Glucono-lacton
GOx-FAD
GOx-FADH2
O2
H2O2
Spannung/
Strom
Enzym
Enzym Glukose-Oxidase (GOx)
Aktives Zentrum Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD)
H2O2 Nachweis durch Farbreaktion

## Slide 17: Enzymatisch (2. Generation)
Glukose
Glucono-lacton
GOx-FAD
GOx-FADH2
O2
H2O2
Spannung/
Strom
Mediator
H2Mediator
Enzym

## Slide 18: Enzymatisch (3. Generation)
Glukose
Glucono-lacton
GOx-FAD
GOx-FADH2
O2
H2O2
Spannung/
Strom
Mediator
H2Mediator
GDH-NAD+
GDH-NADH + H+
Enzym
Enzym Glukose Dehydrogenase (GDH)
Aktives Zentrum Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD)

## Slide 19: Optische Messprinzipien
IR-Spektroskopie
Raman-Spektroskopie
Fluoreszenz
Fotothermische Deflektometrie
Kolorimetrisch (Farbreaktionen)

## Slide 20: Spektroskopisch
Coblentz Society, Inc., "Evaluated Infrared Reference Spectra" in NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69, Eds. P.J. Linstrom and W.G. Mallard, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, https://doi.org/10.18434/T4D303, (retrieved October 8, 2024).
https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=C2280446&Type=IR-SPEC&Index=1 © 2023 by the U.S. Secretary of Commerce on behalf of the United States of America. All rights reserved.
Fingerabdruck

## Slide 21: Spektroskopisch
Coblentz Society, Inc., "Evaluated Infrared Reference Spectra" in NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69, Eds. P.J. Linstrom and W.G. Mallard, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, https://doi.org/10.18434/T4D303, (retrieved October 8, 2024).
https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=C2280446&Type=IR-SPEC&Index=1 © 2023 by the U.S. Secretary of Commerce on behalf of the United States of America. All rights reserved.
Fingerabdruck
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:FTIR_Spectrometer_%2B_ATR.jpg Keshavana CC BY SA 4.0
Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer

## Slide 22: Fotothermische Deflektometrie
Pleitez, M. A. / Hertzberg, O. / Bauer, A. / Seeger, M. / Lieblein, T. / Lilienfeld-Toal, H. v. / Mäntele, W. Photothermal deflectometry enhanced by total internal reflection enables non-invasive glucose monitoring in human epidermis 2015 The Analyst , Vol. 140, No. 2 Royal Society of Chemistry (RSC) p. 483-488, CC BY 3.0

## Slide 23: Fotothermische Deflektometrie
Pleitez, M. A. / Hertzberg, O. / Bauer, A. / Seeger, M. / Lieblein, T. / Lilienfeld-Toal, H. v. / Mäntele, W. Photothermal deflectometry enhanced by total internal reflection enables non-invasive glucose monitoring in human epidermis 2015 The Analyst , Vol. 140, No. 2 Royal Society of Chemistry (RSC) p. 483-488, CC BY 3.0

## Slide 24: Fotothermische Deflektometrie
Pleitez, M. A. / Hertzberg, O. / Bauer, A. / Seeger, M. / Lieblein, T. / Lilienfeld-Toal, H. v. / Mäntele, W. Photothermal deflectometry enhanced by total internal reflection enables non-invasive glucose monitoring in human epidermis 2015 The Analyst , Vol. 140, No. 2 Royal Society of Chemistry (RSC) p. 483-488, CC BY 3.0
d
d

## Slide 25: Kolorimetrisch
R. He, H. Liu, T. Fang, Y. Niu, H. Zhang, F. Han, B. Gao, F. Li, F. Xu, A Colorimetric Dermal Tattoo Biosensor Fabricated by Microneedle Patch for Multiplexed Detection of Health-Related Biomarkers. Adv. Sci. 2021, 8, 2103030. https://doi.org/10.1002/advs.202103030 CC BY 4.0
180
mg/dL
0
mg/dL
72
mg/dL
36
mg/dL
108
mg/dL
144
mg/dL
180
0
72
36
108
144
(mg/dL)

## Slide 26: Hardware
Sensor
Prozessor
Kommunikation
Energieversorgung
Notes: Sensor
Prozessor
Kommunikation
Energieversorgung

## Slide 27: Zusammenfassung
Blutzucker und Diabetes
Probengewinnung
Messprinzipien
  Elektrisch
  Optisch
Hardware

## Slide 28
Sjö, CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BGM_twopart.JPG

## Slide 29: Weitere Literatur
Krishna Burugapalli & Ning Wang, Nanomaterials in Glucose Sensing, Momentum Press, 2014
Tang, L.; Chang, S.J.; Chen, C.-J.; Liu, J.-T. Non-Invasive Blood Glucose Monitoring Technology: A Review. Sensors 2020, 20, 6925. https://doi.org/10.3390/s20236925
Vashist, S.K. Continuous Glucose Monitoring Systems: A Review. Diagnostics 2013, 3, 385-412. https://doi.org/10.3390/diagnostics3040385
A. K. Yetisen, R. Moreddu, S. Seifi, N. Jiang, K. Vega, X. Dong, J. Dong, H. Butt, M. Jakobi, M. Elsner, A. W. Koch, Dermal Tattoo Biosensors for Colorimetric Metabolite Detection Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10506.
Srivastava R, Jayant RD, Chaudhary A, McShane MJ. “Smart Tattoo” Glucose Biosensors and Effect of Coencapsulated Anti-Inflammatory Agents. Journal of Diabetes Science and Technology. 2011;5(1):76-85. doi:10.1177/193229681100500111